LASTENHEFT

Sensorplattform für einen thermischen Durchflussmesser

Projekt „Intelligente Messsysteme“
Aktualisierter Arbeitsentwurf nach Woche 2

| Angabe | Stand |
| --- | --- |
| Dokumentstatus | Entwurf zur Abstimmung mit dem Dozenten |
| Projektgruppe | 3 Personen |
| Messprinzip | Thermische Durchflussmessung (Thermo) |
| Ziel-Durchflussbereich | 50–200 ml/h |
| Messstrecke | ca. 5–7 cm |
| Stand | 28.10.2026 |

Nicht festgelegte technische Werte sind als offene Punkte gekennzeichnet.

# Dokumentaufbau: sechs Phasen

1. Ausgangssituation und Problemstellung – Warum wird das System benötigt?

2. Zielbestimmung – Was soll erreicht werden?

3. Funktionale Anforderungen – Welche Funktionen muss das System erfüllen?

4. Technische und organisatorische Rahmenbedingungen – Welche Vorgaben gelten?

5. Abgrenzung und Nicht-Ziele – Was gehört nicht zum Projektumfang?

6. Prüfung, Bewertung und Abnahme – Wie wird die Funktion überprüft?

# 1. Ausgangssituation und Problemstellung

Im Projekt soll eine Sensorplattform zur Untersuchung sehr kleiner Flüssigkeitsdurchflüsse entwickelt werden. Der Zielbereich beträgt 50–200 ml/h. Die Gruppe hat das thermische Messprinzip gewählt. Dabei wird dem Medium lokal eine kleine Wärmemenge zugeführt und anschließend beobachtet, wie sich die Temperatur entlang der Messstrecke verändert. Die Messwerte sollen mit einer Referenz verglichen werden.

## 1.1 Grundidee des Aufbaus

Eine kontrollierbare Wärmequelle bringt eine kleine Wärmemenge in den Messbereich ein.

Etwa fünf Temperaturmessstellen erfassen die Temperatur entlang der Messstrecke.

Eine zusätzliche Messstelle erfasst die Umgebungstemperatur.

Die Messstrecke soll ungefähr 5–7 cm lang sein.

Die Sensorwerte sollen digital erfasst, dokumentiert und mit Referenzwerten verglichen werden.

Der Aufbau soll modular und möglichst reproduzierbar montierbar sein.

## 1.2 Projektgruppe

Die Entwicklung erfolgt durch eine Gruppe mit drei Personen. Die Aufgaben für PCB-Design/Mechanik, Temperatursensorik/Wärmequelle, Elektronik/ADC und Messwerterfassung/Auswertung werden innerhalb der Gruppe verteilt. Eine Person kann mehrere Aufgaben übernehmen. Namen und endgültige Zuständigkeiten sind noch einzutragen.

# 2. Zielbestimmung

## 2.1 Hauptziel

Ziel ist die Entwicklung und Erprobung eines thermischen Sensorsystems, das Flüssigkeitsdurchflüsse im Bereich von 50–200 ml/h untersucht. Das System soll eine kontrollierte Erwärmung, die Erfassung der Temperaturverteilung und die digitale Auswertung der Messwerte ermöglichen.

## 2.2 Teilziele

Eine geeignete Wärmequelle für eine kleine, kontrollierte Wärmezufuhr auswählen oder auf einer Leiterplatte realisieren.

Temperatursensoren recherchieren und anhand von Auflösung, Genauigkeit, Ansprechzeit, Baugröße und Kosten vergleichen.

Etwa fünf Temperaturmessstellen entlang einer Strecke von ca. 5–7 cm sowie eine Umgebungstemperaturmessung vorsehen.

Eine Temperaturauflösung deutlich feiner als 1 °C anstreben; den konkreten Wert recherchieren und begründen.

Einen geeigneten ADC auswählen, falls die gewählten Sensoren analoge Signale liefern.

Die Leiterplattenscheiben mit Autodesk Fusion entwerfen.

Temperaturdaten und Referenzdurchfluss bei definierten Bedingungen erfassen.

Den Zusammenhang zwischen Sensorsignal und Durchfluss experimentell untersuchen.

Störeinflüsse und Wiederholbarkeit dokumentieren.

Recherchieren, wie industrielle thermische Durchflussmessgeräte arbeiten.

## 2.3 Vorläufiges Erfolgskriterium

Bei verschiedenen Durchflusswerten sollen nachvollziehbare Temperaturmesswerte erfasst werden. Die Messwerte sollen reproduzierbar ausgewertet und mit einer Referenz verglichen werden. Eine zulässige Messabweichung muss mit dem Dozenten abgestimmt werden.

# 3. Funktionale Anforderungen

MUSS = notwendig für den Projektzweck; SOLL = wünschenswert. Noch nicht verbindlich festgelegte Werte bleiben offen.

| ID / Priorität | Anforderung |
| --- | --- |
| F-01 / MUSS | Das System soll Flüssigkeitsdurchflüsse im Bereich von 50–200 ml/h untersuchen können. |
| F-02 / MUSS | Eine kontrollierbare Wärmequelle muss eine kleine Wärmemenge in den Messbereich einbringen. |
| F-03 / MUSS | Etwa fünf Temperaturmessstellen sollen die Temperaturverteilung entlang der Messstrecke erfassen. |
| F-04 / MUSS | Eine zusätzliche Messstelle soll die Umgebungstemperatur erfassen. |
| F-05 / MUSS | Temperaturänderungen in der Größenordnung von 1 °C müssen zuverlässig erkennbar sein; die feinere erforderliche Auflösung ist festzulegen. |
| F-06 / MUSS | Messwerte müssen für die digitale Auswertung erfasst und dokumentiert werden. |
| F-07 / MUSS | Falls analoge Sensoren verwendet werden, muss ein geeigneter ADC die Signale digitalisieren. |
| F-08 / MUSS | Die Messwerte müssen mit einer unabhängigen Durchflussreferenz verglichen werden können. |
| F-09 / SOLL | Für mehrere definierte Durchflusswerte soll eine Kennlinie bzw. Kalibrierung aufgenommen werden. |
| F-10 / MUSS | Sensorpositionen und Abstände müssen nachvollziehbar dokumentiert werden. |
| F-11 / SOLL | Der Aufbau soll für Wiederholungsmessungen einfach montiert und demontiert werden können. |
| F-12 / SOLL | Die PCB-Scheiben sollen mit Autodesk Fusion konstruiert werden. |

## 3.1 Messdaten und Auswertung

Zu jedem Messpunkt sollen Durchfluss-Referenzwert, Temperaturmesswerte und Versuchsbedingungen protokolliert werden.

Einheiten, Abtastrate, Messdauer und Datenformat sind vor den Versuchen festzulegen.

Die Umgebungstemperatur und die Heizbedingungen sollen, soweit möglich, dokumentiert werden.

Die Temperatur allein liefert nicht automatisch einen eindeutigen Durchflusswert; der Zusammenhang muss durch Referenzmessungen untersucht werden.

# 4. Technische und organisatorische Rahmenbedingungen

## 4.1 Mechanik und Rohr

Gewünschte Glaskapillare: ca. 0,5 mm Innendurchmesser und ca. 1,5 mm Außendurchmesser.

Die Messstrecke soll etwa 5–7 cm lang sein.

Die Sensoren sollen möglichst nahe am Rohr positioniert werden können.

Der Aufbau soll mechanisch ausgerichtet und reproduzierbar montierbar sein.

Rohrverfügbarkeit und Maßhaltigkeit müssen vor dem endgültigen PCB-Entwurf überprüft werden.

## 4.2 Wärmequelle

Ein elektrischer Heizwiderstand oder eine geeignete Leiterbahn sind mögliche Lösungen; die konkrete Umsetzung ist noch offen.

Heizleistung und Versorgung müssen kontrollierbar sein.

Die Wärmequelle darf Sensoren, Leiterplatte und Rohr nicht unzulässig erwärmen.

Heizleistung, Versorgungsspannung, Ansteuerung und thermischer Kontakt müssen recherchiert und begründet werden.

## 4.3 Temperatursensoren

Der konkrete Sensortyp ist noch offen.

Auswahlkriterien sind Auflösung, Messgenauigkeit, Ansprechzeit, Baugröße, Messbereich, Kosten und Auswerteelektronik.

Die Messkette soll Temperaturänderungen von ungefähr 1 °C mit deutlich feinerer Auflösung erfassen können.

Es ist zu prüfen, wie die Sensoren nahe an das Rohr gebracht und thermisch sinnvoll gekoppelt werden können.

## 4.4 ADC und digitale Auswertung

Ein ADC wird benötigt, wenn die gewählten Sensoren bzw. Messschaltungen analoge Signale liefern.

ADC-Kriterien sind Auflösung, Kanalzahl, Abtastrate, Eingangsspannungsbereich und Schnittstelle.

Die Zusammenfassung nennt ein FPGA als Teil der Auswerteumgebung; verfügbare Hardware und Schnittstelle sind noch zu bestätigen.

## 4.5 PCB-Entwurf

Die Scheiben sollen mit Autodesk Fusion entworfen werden; PCB-Design ist ein wichtiges Projektziel.

Rohröffnung, Sensorpositionen, Befestigung, Ausrichtung und elektrische Verbindungen sind zu berücksichtigen.

Scheibendurchmesser und endgültige Geometrie sind noch offen.

## 4.6 Versuch und Referenz

Als Referenzmöglichkeiten werden in der Projektzusammenfassung eine Waage und ein Coriolis-Sensor genannt.

Die konkrete Referenzmethode muss mit dem Dozenten abgestimmt werden.

Durchflusswerte, Messdauer, Umgebungstemperatur, Starttemperatur und Heizbedingungen sollen dokumentiert werden.

## 4.7 Organisation und Sicherheit

Die drei Gruppenmitglieder teilen die Aufgaben auf und dokumentieren die Zuständigkeiten.

Bauteilauswahl, Konstruktionsentscheidungen und Messdaten werden gemeinsam festgehalten.

Elektrische Versorgung, Flüssigkeitsführung und Lötarbeiten müssen den Laborregeln entsprechen.

# 5. Abgrenzung und Nicht-Ziele

Das Projekt ist ein Hochschulprototyp und kein zertifiziertes industrielles Messgerät.

Eine bestimmte industrielle Genauigkeit oder Zulassung wird nicht zugesichert, solange keine Kriterien vereinbart sind.

Der Schwerpunkt dieser Gruppe liegt auf dem thermischen Messprinzip; C4D und optische Messung sind alternative Ansätze.

Serienfertigung oder vollständige Integration in eine industrielle Anlage sind nicht vorgesehen, sofern der Dozent dies nicht zusätzlich verlangt.

Diese Abgrenzungen sind Vorschläge und sollen bei Bedarf mit dem Dozenten abgestimmt werden.

# 6. Prüfung, Bewertung und Abnahme

| Test | Durchführung | Vorläufiges Kriterium |
| --- | --- | --- |
| T-01 Wärmequelle | Heizer ein- und ausschalten und Temperaturverlauf aufzeichnen. | Eine nachvollziehbare Temperaturänderung ist messbar. |
| T-02 Temperaturkanäle | Alle fünf Messstellen und die Umgebungsmessstelle erfassen. | Alle vorgesehenen Kanäle liefern dokumentierte Werte. |
| T-03 Auflösung | Prüfen, ob kleine Änderungen im Bereich von ca. 1 °C erkennbar sind. | Ausreichend feine Messwerte; Grenzwert noch festzulegen. |
| T-04 Durchflussvariation | Mehrere Werte zwischen 50 und 200 ml/h untersuchen. | Messsignal und Referenzwerte sind dokumentiert. |
| T-05 Wiederholbarkeit | Messungen bei ausgewählten Einstellungen wiederholen. | Streuung kann angegeben werden. |
| T-06 Referenzvergleich | Sensorwerte mit vereinbarter Referenz vergleichen. | Abweichungen und mögliche Ursachen sind dokumentiert. |
| T-07 Montage | Aufbau mehrfach montieren und Positionen prüfen. | Positionierung ist nachvollziehbar und reproduzierbar. |
| T-08 Digitale Erfassung | Sensorsignal/ADC bis zur digitalen Auswertung prüfen. | Messwerte können digital erfasst und protokolliert werden. |

## 6.1 Noch festzulegende Abnahmekriterien

Zulässige Abweichung gegenüber der Referenz: ______________________________

Erforderliche Temperaturauflösung und Messgenauigkeit: ______________________

Reaktions- bzw. Einschwingzeit: ___________________________________________

Anzahl der Durchfluss-Messpunkte und Wiederholungen: _______________________

Abtastrate und Messdauer: ________________________________________________

# Offene Punkte und Entscheidungen

| ID | Offene Frage | Zuständigkeit (Vorschlag) |
| --- | --- | --- |
| O-01 | Welcher Temperatursensor wird eingesetzt? | Gruppe |
| O-02 | Wie werden die fünf Temperaturmessstellen verteilt? | Gruppe / Dozent |
| O-03 | Wie wird die Umgebungstemperatur gemessen? | Gruppe |
| O-04 | Wie wird die Wärmequelle konstruiert und geregelt? | Gruppe |
| O-05 | Welche Heizleistung und Versorgung werden benötigt? | Gruppe |
| O-06 | Welcher ADC passt zu Sensoren und Auswertehardware? | Gruppe |
| O-07 | Welche digitale Auswertehardware und Schnittstelle stehen zur Verfügung? | Mit Dozent abstimmen |
| O-08 | Welches Rohr ist tatsächlich verfügbar? | Gruppe / Labor |
| O-09 | Wird die Waage, der Coriolis-Sensor oder beides als Referenz verwendet? | Mit Dozent abstimmen |
| O-10 | Welche Genauigkeits- und Wiederholbarkeitsgrenzen gelten? | Mit Dozent abstimmen |
| O-11 | Wie werden die Aufgaben auf die drei Gruppenmitglieder verteilt? | Gruppe |

# Begriffe

| Begriff | Bedeutung |
| --- | --- |
| Lastenheft | Beschreibt, was das System leisten soll und welche Anforderungen gelten. |
| Pflichtenheft | Beschreibt, wie die Anforderungen technisch umgesetzt werden. |
| Durchfluss | Flüssigkeitsvolumen pro Zeit; hier in ml/h. |
| Konvektion | Wärmetransport durch Bewegung einer Flüssigkeit oder eines Gases. |
| ADC | Analog-Digital-Wandler: wandelt ein analoges Signal in digitale Werte um. |
| PCB | Printed Circuit Board; Leiterplatte. |
| Kalibrierung | Vergleich von Sensorsignalen mit Referenzwerten. |
| Coriolis-Sensor | Im Projekt genannter Referenz-Durchflusssensor. |

# Grundlage und Hinweis

Dieses Dokument basiert auf der Projektzusammenfassung zum thermischen Durchflussmesser sowie der Zusammenfassung „Woche 2“ vom 22.10.2026. Übernommen wurden die dort genannten Eckdaten: 50–200 ml/h, Messstrecke ca. 5–7 cm, etwa fünf Temperaturmessstellen plus Umgebungsmessung, geringe Wärmezufuhr in der Größenordnung von 1 °C, ADC und PCB-Entwurf mit Fusion. Nicht verbindlich festgelegte Werte und Bauteile bleiben als offene Punkte gekennzeichnet.

Vor der Abgabe bitte Namen der drei Gruppenmitglieder, Aufgabenverteilung und aktuellen Stand ergänzen und offene Punkte mit dem Dozenten abstimmen.